说		明		书		摘		要

本申请公开了一种基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法、装置、设备及存储介质，涉及脑电信号处理技术领域，所述方法包括：对原始脑电信号进行预处理，并从预处理后的信号中提取脑电特征频段信息，基于各频段的均值、标准差及功率占比构建多维特征向量，利用滑动窗口与随机森林模型划分深睡期、浅睡期和快速眼动期并计算其占比，再结合睡眠阶段连续序列计算睡眠稳定性参数，融合各睡眠阶段占比、稳定性参数和信号质量参数通过加权方式生成睡眠质量评分，最终根据评分、阶段占比和频段信息生成可视化报告与睡眠改善建议，完成睡眠质量的监测与分析。本申请能够兼顾睡眠质量监测与分析的高精度与易用性。

摘  要  附  图

权		利		要		求		书

1.一种基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法，其特征在于，所述方法应用于睡眠脑电监测系统，所述睡眠脑电监测系统包括信号采集单元、蓝牙单元以及UNO开发板，所述信号采集单元采用TGAM模块，所述信号采集单元、所述蓝牙单元以及所述UNO开发板被封装于3D打印外盒中，所述3D打印外盒通过结构卡槽与头带的后端固定，所述头带的两侧设有魔术贴，所述方法包括：

对原始脑电信号进行预处理，并从预处理后的信号中提取脑电特征频段信息；

根据所述脑电特征频段信息的均值、标准差及功率占比，构建多维特征向量；

基于所述多维特征向量，通过滑动窗口机制与随机森林模型划分睡眠阶段，并计算各睡眠阶段占比；

基于所述睡眠阶段的连续序列计算睡眠稳定性参数，并根据所述各睡眠阶段占比、所述睡眠稳定性参数以及所述原始脑电信号的信号质量参数，计算睡眠质量评分；

根据所述睡眠质量评分、所述各睡眠阶段占比及所述脑电特征频段信息，生成可视化报告和睡眠改善建议，完成睡眠质量监测与分析。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述睡眠质量评分、所述各睡眠阶段占比及所述脑电特征频段信息，生成可视化报告和睡眠改善建议，完成睡眠质量监测与分析的步骤包括：

分别将所述睡眠质量评分、所述各睡眠阶段占比及所述脑电特征频段信息与各自对应的预设正常范围对比，识别超出范围的异常指标；

整合所述脑电特征频段信息、所述各睡眠阶段占比、所述睡眠质量评分及所述异常指标，生成包含数据图表与文字说明的可视化报告；

将所述可视化报告、所述异常指标以及所述睡眠阶段的分布数据输入云端大语言模型，得到睡眠改善建议，完成睡眠质量监测与分析。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于所述多维特征向量，通过滑动窗口机制与随机森林模型划分睡眠阶段，并计算各睡眠阶段占比的步骤包括：

按照预设滑动窗口大小和预设滑动窗口步长，对所述多维特征向量进行连续分段处理，得到多个初始分段特征向量；

对每个所述初始分段特征向量进行标准化处理，得到目标分段特征向量；

将每个所述目标分段特征向量依次输入预训练的随机森林模型，得到每个所述目标分段特征向量对应的睡眠阶段分类结果；

分别统计所述睡眠阶段分类结果中深睡期、浅睡期及快速眼动期的出现次数；

分别计算每个睡眠阶段的所述出现次数与总分段数的比值，得到各睡眠阶段占比。

4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述将每个所述目标分段特征向量依次输入预训练的随机森林模型，得到每个所述目标分段特征向量对应的睡眠阶段分类结果的步骤包括：

将单个所述目标分段特征向量输入预训练的随机森林模型，通过所述随机森林模型内各个决策树同步读取所述目标分段特征向量的多维特征数据；

通过各个所述决策树对所述多维特征数据进行逐层推理，得到睡眠阶段预测结果；

根据所有所述决策树的所述睡眠阶段预测结果，通过多数投票法确定所述目标分段特征向量对应的睡眠阶段分类结果；

按相同流程依次处理其余所述目标分段特征向量，得到每个所述目标分段特征向量对应的睡眠阶段分类结果。

5.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述随机森林模型的训练步骤包括：

收集临床标注的睡眠脑电数据集，所述睡眠脑电数据集包含多组脑电特征频段信息及对应的睡眠阶段标签；

根据所述睡眠脑电数据集中的脑电特征频段信息计算均值、标准差及功率占比，构建多维训练特征向量；

将所述多维训练特征向量与对应的所述睡眠阶段标签按预设比例划分为训练集和验证集；

根据预设最大深度和预设类别平衡权重参数，构建包含预设数量颗决策树的初始随机森林模型；

根据所述训练集对所述随机森林模型进行训练，得到参考随机森林模型；

根据所述验证集计算所述参考随机森林模型的分类准确率；

根据所述分类准确率对所述参考随机森林模型进行参数调整，并返回所述根据所述训练集对所述随机森林模型进行训练，得到参考随机森林模型的步骤，直至所述分类准确率大于等于预设准确率阈值，将所述参考随机森林模型作为训练完成的随机森林模型。

6.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于所述睡眠阶段的连续序列计算睡眠稳定性参数，并根据所述各睡眠阶段占比、所述睡眠稳定性参数以及所述原始脑电信号的信号质量参数，计算睡眠质量评分的步骤包括：

获取所述睡眠阶段的连续序列，统计所述连续序列中相邻分段睡眠阶段发生转换的总次数，所述连续序列是通过所述随机森林模型划分所述睡眠阶段后形成的有序序列；

计算所述连续序列中各个所述睡眠阶段的连续出现时长，再计算所述连续出现时长的标准差；

根据所述连续出现时长的标准差和所述总次数计算睡眠稳定性参数；

获取所述原始脑电信号的信号质量参数，所述信号质量参数是在预处理过程中同步采集的数值型参数；

分别对所述各睡眠阶段占比、所述睡眠稳定性参数及所述信号质量参数进行归一化处理，得到三个归一化参数值；

通过熵权法计算所述三个归一化参数值各自的权重系数；

将所述三个归一化参数值与对应的所述权重系数进行加权求和，并校准至预设分数范围，得到睡眠质量评分。

7.如权利要求1至6中任一项所述的方法，其特征在于，所述根据所述脑电特征频段信息的均值、标准差及功率占比，构建多维特征向量的步骤包括：

确定所述脑电特征频段信息包含的核心频段，所述核心频段包括德尔塔波、西塔波、阿尔法波、贝塔波及伽马波；

分别计算所述核心频段各自的数值均值，得到频段均值数据；

分别计算所述核心频段各自的数值标准差，得到频段标准差数据；

计算所述核心频段的总功率，再分别计算每个频段的功率与所述总功率的比值，得到频段功率占比数据；

按预设顺序将所述频段均值数据、所述频段标准差数据以及所述频段功率占比数据进行排列整合，得到多维特征向量。

8.一种基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析装置，其特征在于，所述装置包括：

预处理模块，用于对原始脑电信号进行预处理，并从预处理后的信号中提取脑电特征频段信息；

向量构建模块，用于根据所述脑电特征频段信息的均值、标准差及功率占比，构建多维特征向量；

睡眠阶段划分模块，用于基于所述多维特征向量，通过滑动窗口机制与随机森林模型划分睡眠阶段，并计算各睡眠阶段占比；

睡眠质量评分模块，用于基于所述睡眠阶段的连续序列计算睡眠稳定性参数，并根据所述各睡眠阶段占比、所述睡眠稳定性参数以及所述原始脑电信号的信号质量参数，计算睡眠质量评分；

报告和建议生成模块，用于根据所述睡眠质量评分、所述各睡眠阶段占比及所述脑电特征频段信息，生成可视化报告和睡眠改善建议，完成睡眠质量监测与分析。

9.一种基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析设备，其特征在于，所述设备包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述计算机程序配置为实现如权利要求1至7中任一项所述的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法的步骤。

10.一种存储介质，其特征在于，所述存储介质为计算机可读存储介质，所述存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法的步骤。

说		明		书

基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法、装置、设备及存储介质

# 技术领域

本申请涉及脑电信号处理技术领域，尤其涉及基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法、装置、设备及存储介质。

# 背景技术

目前，主流的睡眠监测方法主要包括两类：一是基于多导睡眠图（Polysomnography, PSG）的医院级专业检测，其通过在受试者头部、面部及躯干布设大量电极和传感器，同步采集脑电（EEG）、眼电（EOG）、肌电（EMG）、心电（ECG）等多种生理信号，被公认为睡眠分期与质量评估的“金标准”；二是基于可穿戴设备（如智能手环、手表）的消费级监测方案，主要依赖加速度计、光电容积脉搏波（PPG）等传感器，通过体动和心率变异性等间接指标推断睡眠状态。

然而，现有做法存在明显局限：PSG虽精度高，但需在特定实验室环境中由专业人员操作，设备复杂、成本高昂且侵入性强，难以用于长期居家监测；而主流可穿戴设备虽具备良好的便携性和用户依从性，却因缺乏直接反映大脑活动的核心信号（如脑电），在睡眠分期准确性、微觉醒识别及深度睡眠评估等方面表现不足，尤其对轻度睡眠障碍或早期病理变化的敏感性较低。此外，部分采用非侵入式脑电（如干电极头带）的方案虽试图兼顾精度与舒适性，但仍面临信号易受干扰、佩戴稳定性差、用户接受度不高等问题。因此，如何兼顾睡眠质量监测与分析的高精度与易用性成为亟待解决的问题。

# 发明内容

本申请目的在于提供一种基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法、装置、设备及存储介质，旨在解决如何兼顾睡眠质量监测与分析的高精度与易用性的技术问题。

为实现上述目的，本申请提出一种基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法，所述方法应用于睡眠脑电监测系统，所述睡眠脑电监测系统包括信号采集单元、蓝牙单元以及UNO开发板，所述信号采集单元采用TGAM模块，所述信号采集单元、所述蓝牙单元以及所述UNO开发板被封装于3D打印外盒中，所述3D打印外盒通过结构卡槽与头带的后端固定，所述头带的两侧设有魔术贴，所述方法包括：

对原始脑电信号进行预处理，并从预处理后的信号中提取脑电特征频段信息；

根据所述脑电特征频段信息的均值、标准差及功率占比，构建多维特征向量；

基于所述多维特征向量，通过滑动窗口机制与随机森林模型划分睡眠阶段，并计算各睡眠阶段占比；

基于所述睡眠阶段的连续序列计算睡眠稳定性参数，并根据所述各睡眠阶段占比、所述睡眠稳定性参数以及所述原始脑电信号的信号质量参数，计算睡眠质量评分；

根据所述睡眠质量评分、所述各睡眠阶段占比及所述脑电特征频段信息，生成可视化报告和睡眠改善建议，完成睡眠质量监测与分析。

在一实施例中，所述根据所述睡眠质量评分、所述各睡眠阶段占比及所述脑电特征频段信息，生成可视化报告和睡眠改善建议，完成睡眠质量监测与分析的步骤包括：

分别将所述睡眠质量评分、所述各睡眠阶段占比及所述脑电特征频段信息与各自对应的预设正常范围对比，识别超出范围的异常指标；

整合所述脑电特征频段信息、所述各睡眠阶段占比、所述睡眠质量评分及所述异常指标，生成包含数据图表与文字说明的可视化报告；

将所述可视化报告、所述异常指标以及所述睡眠阶段的分布数据输入云端大语言模型，得到睡眠改善建议，完成睡眠质量监测与分析。

在一实施例中，所述基于所述多维特征向量，通过滑动窗口机制与随机森林模型划分睡眠阶段，并计算各睡眠阶段占比的步骤包括：

按照预设滑动窗口大小和预设滑动窗口步长，对所述多维特征向量进行连续分段处理，得到多个初始分段特征向量；

对每个所述初始分段特征向量进行标准化处理，得到目标分段特征向量；

将每个所述目标分段特征向量依次输入预训练的随机森林模型，得到每个所述目标分段特征向量对应的睡眠阶段分类结果；

分别统计所述睡眠阶段分类结果中深睡期、浅睡期及快速眼动期的出现次数；

分别计算每个睡眠阶段的所述出现次数与总分段数的比值，得到各睡眠阶段占比。

在一实施例中，所述将每个所述目标分段特征向量依次输入预训练的随机森林模型，得到每个所述目标分段特征向量对应的睡眠阶段分类结果的步骤包括：

将单个所述目标分段特征向量输入预训练的随机森林模型，通过所述随机森林模型内各个决策树同步读取所述目标分段特征向量的多维特征数据；

通过各个所述决策树对所述多维特征数据进行逐层推理，得到睡眠阶段预测结果；

根据所有所述决策树的所述睡眠阶段预测结果，通过多数投票法确定所述目标分段特征向量对应的睡眠阶段分类结果；

按相同流程依次处理其余所述目标分段特征向量，得到每个所述目标分段特征向量对应的睡眠阶段分类结果。

在一实施例中，所述随机森林模型的训练步骤包括：

收集临床标注的睡眠脑电数据集，所述睡眠脑电数据集包含多组脑电特征频段信息及对应的睡眠阶段标签；

根据所述睡眠脑电数据集中的脑电特征频段信息计算均值、标准差及功率占比，构建多维训练特征向量；

将所述多维训练特征向量与对应的所述睡眠阶段标签按预设比例划分为训练集和验证集；

根据预设最大深度和预设类别平衡权重参数，构建包含预设数量颗决策树的初始随机森林模型；

根据所述训练集对所述随机森林模型进行训练，得到参考随机森林模型；

根据所述验证集计算所述参考随机森林模型的分类准确率；

根据所述分类准确率对所述参考随机森林模型进行参数调整，并返回所述根据所述训练集对所述随机森林模型进行训练，得到参考随机森林模型的步骤，直至所述分类准确率大于等于预设准确率阈值，将所述参考随机森林模型作为训练完成的随机森林模型。

在一实施例中，所述基于所述睡眠阶段的连续序列计算睡眠稳定性参数，并根据所述各睡眠阶段占比、所述睡眠稳定性参数以及所述原始脑电信号的信号质量参数，计算睡眠质量评分的步骤包括：

获取所述睡眠阶段的连续序列，统计所述连续序列中相邻分段睡眠阶段发生转换的总次数，所述连续序列是通过所述随机森林模型划分所述睡眠阶段后形成的有序序列；

计算所述连续序列中各个所述睡眠阶段的连续出现时长，再计算所述连续出现时长的标准差；

根据所述连续出现时长的标准差和所述总次数计算睡眠稳定性参数；

获取所述原始脑电信号的信号质量参数，所述信号质量参数是在预处理过程中同步采集的数值型参数；

分别对所述各睡眠阶段占比、所述睡眠稳定性参数及所述信号质量参数进行归一化处理，得到三个归一化参数值；

通过熵权法计算所述三个归一化参数值各自的权重系数；

将所述三个归一化参数值与对应的所述权重系数进行加权求和，并校准至预设分数范围，得到睡眠质量评分。

在一实施例中，所述根据所述脑电特征频段信息的均值、标准差及功率占比，构建多维特征向量的步骤包括：

确定所述脑电特征频段信息包含的核心频段，所述核心频段包括德尔塔波、西塔波、阿尔法波、贝塔波及伽马波；

分别计算所述核心频段各自的数值均值，得到频段均值数据；

分别计算所述核心频段各自的数值标准差，得到频段标准差数据；

计算所述核心频段的总功率，再分别计算每个频段的功率与所述总功率的比值，得到频段功率占比数据；

按预设顺序将所述频段均值数据、所述频段标准差数据以及所述频段功率占比数据进行排列整合，得到多维特征向量。

此外，为实现上述目的，本申请还提出一种基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析装置，所述装置包括：

预处理模块，用于对原始脑电信号进行预处理，并从预处理后的信号中提取脑电特征频段信息；

向量构建模块，用于根据所述脑电特征频段信息的均值、标准差及功率占比，构建多维特征向量；

睡眠阶段划分模块，用于基于所述多维特征向量，通过滑动窗口机制与随机森林模型划分睡眠阶段，并计算各睡眠阶段占比；

睡眠质量评分模块，用于基于所述睡眠阶段的连续序列计算睡眠稳定性参数，并根据所述各睡眠阶段占比、所述睡眠稳定性参数以及所述原始脑电信号的信号质量参数，计算睡眠质量评分；

报告和建议生成模块，用于根据所述睡眠质量评分、所述各睡眠阶段占比及所述脑电特征频段信息，生成可视化报告和睡眠改善建议，完成睡眠质量监测与分析。

此外，为实现上述目的，本申请还提出一种基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析设备，所述设备包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述计算机程序配置为实现如上文所述的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法的步骤。

此外，为实现上述目的，本申请还提出一种存储介质，所述存储介质为计算机可读存储介质，所述存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如上文所述的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法的步骤。

此外，为实现上述目的，本申请还提供一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如上文所述的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法的步骤。

本申请提出的一个或多个技术方案，至少具有以下技术效果：

首先对原始脑电信号进行预处理，并从预处理后的信号中提取脑电特征频段信息，有效去除干扰并保留与睡眠状态相关的关键神经活动特征；其次，基于各频段的均值、标准差及功率占比构建多维特征向量，使不同睡眠状态在特征空间中具有更好区分度，为后续分类提供稳定输入；然后，基于所述多维特征向量，通过滑动窗口机制与随机森林模型划分睡眠阶段，并计算各睡眠阶段占比，实现自动化且鲁棒的睡眠结构解析；接着，基于划分出的睡眠阶段连续序列计算睡眠稳定性参数，并结合各睡眠阶段占比与原始脑电信号的信号质量参数，通过熵权法加权生成睡眠质量评分，有效融合多维度指标并降低噪声影响，提升评分客观性；最后，根据所述睡眠质量评分、所述各睡眠阶段占比及所述脑电特征频段信息，生成可视化报告和睡眠改善建议，完成睡眠质量监测与分析，形成完整的监测-分析-反馈闭环。本申请能够在非侵入、低复杂度硬件条件下完成精细化睡眠评估，能够兼顾睡眠质量监测与分析的高精度与易用性。

# 附图说明

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本申请的实施例，并与说明书一起用于解释本申请的原理。

为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，对于本领域普通技术人员而言，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本申请基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法实施例一提供的流程示意图；

图2为本申请基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法实施例二提供的流程示意图；

图3为本申请基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法实施例二提供的睡眠脑电监测系统的架构示意图；

图4为本申请实施例基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析装置的模块结构示意图；

图5为本申请实施例中基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法涉及的硬件运行环境的设备结构示意图。

本申请目的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请的技术方案，并不用于限定本申请。

为了更好的理解本申请的技术方案，下面将结合说明书附图以及具体的实施方式进行详细的说明。

需要说明的是，本申请实施例的执行主体可以是一种具有数据处理、网络通信以及程序运行功能的计算服务设备，例如平板电脑、个人电脑、手机等，或者是一种能够实现上述功能的电子设备、睡眠脑电监测系统等。以下以睡眠脑电监测系统为例，对本实施例及下述各实施例进行说明。

本申请所涉及的用户信息（包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等）和数据（包括但不限于用于分析的数据、存储的数据、展示的数据等），均为经用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据，且相关数据的收集、使用和处理均遵守相关国家和地区的相关法律法规和标准。

基于此，本申请实施例提供了一种基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法，参照图1，图1为本申请基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法第一实施例的流程示意图。

本实施例中，所述基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法应用于睡眠脑电监测系统，所述睡眠脑电监测系统包括信号采集单元、蓝牙单元以及UNO开发板，所述信号采集单元采用TGAM模块，所述信号采集单元、所述蓝牙单元以及所述UNO开发板被封装于3D打印外盒中，所述3D打印外盒通过结构卡槽与头带的后端固定，所述头带的两侧设有魔术贴，所述方法包括步骤S10~S50：

步骤S10，对原始脑电信号进行预处理，并从预处理后的信号中提取脑电特征频段信息；

步骤S20，根据所述脑电特征频段信息的均值、标准差及功率占比，构建多维特征向量；

步骤S30，基于所述多维特征向量，通过滑动窗口机制与随机森林模型划分睡眠阶段，并计算各睡眠阶段占比；

步骤S40，基于所述睡眠阶段的连续序列计算睡眠稳定性参数，并根据所述各睡眠阶段占比、所述睡眠稳定性参数以及所述原始脑电信号的信号质量参数，计算睡眠质量评分；

步骤S50，根据所述睡眠质量评分、所述各睡眠阶段占比及所述脑电特征频段信息，生成可视化报告和睡眠改善建议，完成睡眠质量监测与分析。

需要说明的是，信号采集单元是指用于获取用户头皮表面微弱电生理活动的硬件模块，在本系统中特指 NeuroSky TGAM 模块，其能够采集并初步处理原始脑电信号（Electroencephalogram, EEG）。蓝牙单元是指负责将处理后的数据无线传输至终端设备（如手机或计算机）的通信模块，在本系统中采用 JDY-18 蓝牙模块，实现低功耗、短距离的数据传输功能。UNO开发板是指 Arduino UNO 开发板，一种基于 ATmega328P 微控制器的开源电子原型平台，用于协调信号采集、数据预处理与蓝牙通信等任务。

TGAM模块是指 ThinkGear ASIC Module（思维芯片专用集成电路模块），由 NeuroSky 公司开发，专用于非侵入式单通道脑电信号的采集、放大、滤波和数字化，并内置算法可输出专注度、放松度等基础指标。TGAM 脑电模块作为核心采集单元，内置干电极传感器（前额接触式），通过杜邦线与 Arduino UNO 的模拟输入引脚（A0）连接，直接输出处理后的脑电特征信号（含 Delta、Theta、Alpha、Beta、Gamma 频段数据及信号质量值）。数据格式：TGAM 模块通过 UART 接口输出十六进制数据包（帧头 0xAA，帧尾 0x55），每帧包含 1 字节类型标识（如 0x02 表示频段数据）、2 字节特征值（如 Delta 频段值），Arduino UNO 通过Serial.read()函数解析数据包，转换为 ASCII 格式字符串（如 “Delta:1234 Theta:567 ...”）。

3D打印外盒是指通过三维打印技术（如熔融沉积成型）制造的专用外壳结构，其内部依据电子元件的几何尺寸设计有定制化卡槽与定位结构，用于集成并保护信号采集单元（如TGAM模块）、蓝牙传输单元及主控开发板（如Arduino UNO），并通过排针或柔性电路板实现各元件间的稳固电气连接。外壳表面可设置散热孔与接口防护盖，在保证轻量化与便携性的同时，具备电磁屏蔽与物理防护功能，为内部精密电子元件提供稳定的工作环境。

结构卡槽是指3D打印外盒内部根据信号采集单元、蓝牙单元和UNO开发板的外形尺寸专门设计的凹槽或限位结构，用于精确固定各电子元件的位置，防止其在佩戴或使用过程中发生位移或松动，同时便于通过排针或柔性电路板实现可靠电气连接。头带是指环绕用户头部的可调节佩戴部件，头带采用弹性基材（如莱卡绒毛材质）制成，并在其两端分别设置魔术贴组件以实现围合后的长度调节。

魔术贴是指设置在头带两侧末端的一对粘扣组件，该组件包括设于头带一端的勾面（刺毛面）与另一端的毛面（圆毛面），通过改变勾面与毛面的粘合位置，可适配不同用户的头围尺寸。魔术贴的粘合面可采用条形或片状布局，以提供连续无级的调节能力，确保头带在佩戴时能均匀分布压力，避免局部压迫。

进一步地，魔术贴组件可通过缝合或热熔工艺固定于头带两端，其勾面与毛面的粘合强度需保证在头部活动或睡眠状态下不会意外松脱。

原始脑电信号是指由 TGAM 模块直接采集到的未经处理的微伏级头皮电位变化信号，反映大脑神经元群体同步放电活动，是后续分析的基础数据。脑电特征频段信息是指将原始脑电信号按频率划分为具有生理意义的若干子频段，包括德尔塔波（Delta，0.5–4 Hz）、西塔波（Theta，4–8 Hz）、阿尔法波（Alpha，8–13 Hz）、贝塔波（Beta，13–30 Hz）和伽马波（Gamma，>30 Hz）等，各频段功率与不同意识状态密切相关。多维特征向量是指由脑电特征频段信息的统计量（如均值、标准差）及其在总功率中的占比所组成的数值向量，用于表征特定时间段内脑电活动的综合特征，作为睡眠分期模型的输入。睡眠阶段是指根据国际通用标准（如 AASM 指南）划分的睡眠周期中的不同生理状态，本方法中包括深睡期（对应 N3 阶段）、浅睡期（对应 N1 和 N2 阶段）以及快速眼动期（REM，Rapid Eye Movement stage）。各睡眠阶段占比是指在整个睡眠过程中，深睡期、浅睡期和快速眼动期各自所占时间比例（例如：深睡期占 20％），用于评估睡眠结构是否合理。睡眠阶段的连续序列是指按时间顺序排列的睡眠阶段标签序列（例如：浅睡 → 浅睡 → 深睡 → REM → 浅睡……），反映整晚睡眠状态的动态演变过程。

睡眠稳定性参数是指基于睡眠阶段连续序列计算出的量化指标，用于衡量睡眠过程中觉醒或阶段转换的频繁程度，数值越低表示睡眠越稳定（例如：微觉醒次数、阶段转换频率）。信号质量参数是指反映原始脑电信号可靠性的指标，通常由 TGAM 模块内部算法提供，用以判断信号是否受到运动伪迹、电极脱落或环境干扰等影响（例如：信号质量指数为 0–200，数值越低表示质量越好）。睡眠质量评分是指综合各睡眠阶段占比、睡眠稳定性参数及信号质量参数，通过熵权法确定各指标客观权重后加权求和得到的单一数值（例如：0–100 分），用于整体评价用户当夜睡眠质量优劣。可视化报告是指将睡眠质量评分、各阶段占比、脑电频段变化趋势等结果以图表、曲线或颜色编码等形式直观呈现的图形化界面，便于用户理解自身睡眠状况。睡眠改善建议是指基于可视化报告中的关键指标异常（如深睡比例过低、REM 不足或睡眠碎片化严重），由系统自动生成的个性化行为干预提示（例如：“建议固定入睡时间”“减少晚间咖啡因摄入”），旨在帮助用户优化睡眠习惯。

可以理解的是，首先，睡眠脑电监测系统对从TGAM模块获取的原始脑电信号依次进行带通滤波（0.5–50 Hz）、去除工频干扰（50 Hz陷波）和基线漂移校正，并通过快速傅里叶变换（FFT）计算频谱，从而提取出德尔塔波、西塔波、阿尔法波、贝塔波和伽马波等各频段的功率值，以保留与睡眠状态密切相关的有效脑电活动并抑制噪声。其次，系统针对每个频段分别计算其在滑动时间窗内的均值、标准差以及该频段功率占总功率的百分比，将这三类统计量按频段拼接成一个固定维度的多维特征向量，用以全面刻画当前脑电的时域与频域能量分布特征，为后续分类提供结构化输入。

然后，系统采用固定长度（例如30秒）的滑动窗口逐帧处理连续数据，将每一帧对应的多维特征向量送入已训练好的随机森林模型，由模型输出该窗口所属的睡眠阶段标签，并在整晚数据处理完成后统计各类标签的出现时长比例，得到各睡眠阶段占比。接着，系统基于按时间顺序排列的睡眠阶段标签序列，计算相邻窗口间阶段切换次数及微觉醒频率等指标，形成睡眠稳定性参数，并结合各睡眠阶段占比与TGAM模块提供的信号质量参数，利用熵权法客观分配各指标权重并加权求和，生成0–100分范围内的睡眠质量评分，以量化整体睡眠优劣。最后，系统将睡眠质量评分、各睡眠阶段占比及各频段功率变化趋势整合为图表与文字说明，生成可视化报告，并根据预设规则（如深睡比例低于15%则提示“深度睡眠不足”）匹配对应的睡眠改善建议，完成从信号采集到健康干预的闭环分析。

请参照图2，图2为本申请基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法实施例二提供的睡眠脑电监测系统的架构示意图，分为四个层级：软件层、硬件层、通信层和输出层。在软件层中，包含三个功能模块：用户界面与蓝牙通信模块，用于实现人机交互和数据接收；Python实时数据处理模块，负责对采集的原始脑电信号进行预处理、特征提取和实时分析；以及Python统计模型模块，用于运行随机森林等机器学习模型进行睡眠阶段划分和质量评分计算。硬件层由两个核心组件构成：头戴式印头环外盒，作为佩戴设备，集成传感器并固定于头部；脑电模块与开发板，其中脑电模块（如NeuroSky TGAM）负责采集脑电信号，开发板（如Arduino UNO）则承担信号处理与控制任务。通信层包括蓝牙5.0实时传输模块，用于将处理后的数据从硬件端无线发送至终端；以及云离线导出模块，支持数据通过本地或网络方式存储与回传。输出层为可视化睡眠质量报告台，用于展示最终生成的睡眠质量评分、各阶段占比、脑电频段趋势及改善建议，形成完整的监测与反馈闭环。

作为一种示例，所述根据所述睡眠质量评分、所述各睡眠阶段占比及所述脑电特征频段信息，生成可视化报告和睡眠改善建议，完成睡眠质量监测与分析的步骤包括：分别将所述睡眠质量评分、所述各睡眠阶段占比及所述脑电特征频段信息与各自对应的预设正常范围对比，识别超出范围的异常指标；整合所述脑电特征频段信息、所述各睡眠阶段占比、所述睡眠质量评分及所述异常指标，生成包含数据图表与文字说明的可视化报告；将所述可视化报告、所述异常指标以及所述睡眠阶段的分布数据输入云端大语言模型，得到睡眠改善建议，完成睡眠质量监测与分析。

需要说明的是，预设正常范围是指根据医学指南、临床研究或大规模人群睡眠数据统计得出的健康成年人在各项睡眠指标上的典型参考区间，例如深睡期占比通常为15%–25%、REM期占比为20%–25%、德尔塔波功率在深睡阶段应显著升高、整体睡眠质量评分建议不低于70分等，用于作为判断用户睡眠是否正常的基准阈值。异常指标是指用户实际监测结果中超出上述预设正常范围的具体参数项，例如“深睡期占比仅为8%”“REM期缺失”“伽马波在夜间持续偏高”或“睡眠质量评分为55分”等，这些偏离正常值的指标被系统标记为潜在问题点，作为生成报告和建议的依据。云端大语言模型是指部署在远程服务器上的通用大语言模型（如火山方舟AI），能够接收结构化的可视化报告内容、异常指标列表及睡眠阶段分布数据作为输入，理解其生理含义，并输出自然语言形式的个性化、可操作的睡眠改善建议（例如：“您深度睡眠明显不足，建议避免睡前使用电子设备并保持卧室黑暗安静”）。

可以理解的是，首先，睡眠脑电监测系统将本次监测所得的睡眠质量评分、各睡眠阶段占比和脑电特征频段信息分别与系统内置的预设正常范围进行数值比对，若某项指标超出上限或低于下限，则将其标记为异常指标，以便精准定位用户睡眠中的具体问题。其次，系统将所有原始分析结果——包括脑电特征频段信息、各睡眠阶段占比、睡眠质量评分以及被识别出的异常指标——按照统一格式整合，并调用图表生成模块绘制饼图展示睡眠阶段构成、折线图显示各频段功率变化趋势、仪表盘呈现睡眠质量评分等，同时配以简明文字说明异常项及其可能影响，形成一份结构清晰、图文并茂的可视化报告。最后，系统将该可视化报告的结构化内容、异常指标列表及睡眠阶段的时序分布数据通过网络接口发送至部署在云端的大语言模型，由模型基于医学常识和健康干预逻辑推理生成针对性强、易于理解的睡眠改善建议，从而实现从数据判读到健康指导的完整闭环。

作为一种示例，所述基于所述睡眠阶段的连续序列计算睡眠稳定性参数，并根据所述各睡眠阶段占比、所述睡眠稳定性参数以及所述原始脑电信号的信号质量参数，计算睡眠质量评分的步骤包括：获取所述睡眠阶段的连续序列，统计所述连续序列中相邻分段睡眠阶段发生转换的总次数，所述连续序列是通过所述随机森林模型划分所述睡眠阶段后形成的有序序列；计算所述连续序列中各个所述睡眠阶段的连续出现时长，再计算所述连续出现时长的标准差；根据所述连续出现时长的标准差和所述总次数计算睡眠稳定性参数；获取所述原始脑电信号的信号质量参数，所述信号质量参数是在预处理过程中同步采集的数值型参数；分别对所述各睡眠阶段占比、所述睡眠稳定性参数及所述信号质量参数进行归一化处理，得到三个归一化参数值；通过熵权法计算所述三个归一化参数值各自的权重系数；将所述三个归一化参数值与对应的所述权重系数进行加权求和，并校准至预设分数范围，得到睡眠质量评分。

需要说明的是，相邻分段睡眠阶段发生转换的总次数是指在由随机森林模型输出的睡眠阶段连续序列中，统计相邻两个时间分段（例如连续的两个30秒窗口）所对应的睡眠阶段标签不一致的次数总和（例如从“浅睡期”变为“深睡期”或从“REM期”回到“浅睡期”均计为一次转换），用于量化整晚睡眠过程中阶段切换的频繁程度。连续出现时长是指在睡眠阶段的连续序列中，同一睡眠阶段（如深睡期）不间断持续出现的时间长度（以分钟或窗口数为单位），系统会对每一段连续相同的阶段单独记录其持续时间，例如某次深睡期连续维持了9个30秒窗口，则其连续出现时长为4.5分钟。权重系数是指通过熵权法根据各归一化参数值在多组样本中的信息熵大小自动计算出的客观权重数值，用于反映各指标（各睡眠阶段占比、睡眠稳定性参数、信号质量参数）对最终睡眠质量评分的相对重要性，信息熵越小（即指标变异越大、提供的有效信息越多），其权重系数越高。预设分数范围是指系统设定的睡眠质量评分输出区间，通常为0到100分（例如：0–100），加权求和后的原始得分会通过线性映射或非线性校准方法转换至该范围内，以便用户直观理解睡眠质量优劣（如80分以上为良好，60分以下为较差）。

可以理解的是，首先，睡眠脑电监测系统获取由随机森林模型划分出的睡眠阶段连续序列，逐一对比相邻时间分段的睡眠阶段标签，统计标签不同的次数，得到相邻分段睡眠阶段发生转换的总次数，并遍历该序列识别每一段相同睡眠阶段连续出现的区间，记录各段持续时间后计算这些时长的标准差，再将总次数与标准差代入预设公式（例如加权求和）计算出睡眠稳定性参数，以量化睡眠是否频繁中断。其次，系统从信号预处理模块中读取同步输出的原始脑电信号的信号质量参数（如TGAM模块提供的0–200数值），并将各睡眠阶段占比、睡眠稳定性参数和信号质量参数分别进行最小-最大归一化，使三者统一映射到[0,1]区间，得到三个归一化参数值。

接着，为客观确定各指标对评分的贡献度，系统采用熵权法：先将每个归一化参数值按用户样本构成评价矩阵，计算每个指标在所有样本中的比重（即某指标值除以其所在列的总和），再根据比重计算每个指标的信息熵，继而求得各指标的差异系数（1减去信息熵），最后将每个差异系数除以所有差异系数之和，得到三个归一化参数值各自对应的权重系数，从而避免主观赋权偏差。最后，系统将三个归一化参数值分别乘以其对应的权重系数后相加，得到综合得分，并通过线性变换将该得分映射至0–100的预设分数范围，输出最终的睡眠质量评分，以实现对睡眠质量的客观、量化评估。

作为一种示例，所述根据所述脑电特征频段信息的均值、标准差及功率占比，构建多维特征向量的步骤包括：确定所述脑电特征频段信息包含的核心频段，所述核心频段包括德尔塔波、西塔波、阿尔法波、贝塔波及伽马波；分别计算所述核心频段各自的数值均值，得到频段均值数据；分别计算所述核心频段各自的数值标准差，得到频段标准差数据；计算所述核心频段的总功率，再分别计算每个频段的功率与所述总功率的比值，得到频段功率占比数据；按预设顺序将所述频段均值数据、所述频段标准差数据以及所述频段功率占比数据进行排列整合，得到多维特征向量。

需要说明的是，频段均值数据是指在当前分析时间窗内，对德尔塔波、西塔波、阿尔法波、贝塔波和伽马波这五个核心频段各自的功率值分别求算术平均所得的数值集合，用于反映各频段脑电活动的平均水平。频段标准差数据是指在同一时间窗内，对上述五个核心频段各自的功率值分别计算其标准差所得的数值集合，用于衡量各频段功率在时间维度上的波动程度或稳定性。频段功率占比数据是指将每个核心频段的平均功率除以所有核心频段平均功率之和（即总功率）所得到的比值集合，表示各频段在整体脑电能量中所占的相对比例。预设顺序是指系统事先定义的固定排列规则，通常按频段频率由低到高依次组织数据，具体为：先依次排列德尔塔波、西塔波、阿尔法波、贝塔波、伽马波的频段均值数据，再按相同频段顺序排列其频段标准差数据，最后按同样顺序排列其频段功率占比数据，从而形成结构统一、维度固定的多维特征向量。

可以理解的是，首先，睡眠脑电监测系统从预处理后的脑电信号中明确限定用于分析的核心频段，即德尔塔波、西塔波、阿尔法波、贝塔波及伽马波，并对每个核心频段在当前时间窗口内的信号序列分别计算其数值的算术平均值，得到五个频段均值数据，以反映各频段整体活跃水平。其次，系统对同一窗口内每个核心频段的信号序列再计算其数值的标准差，得到五个频段标准差数据，用以衡量各频段能量波动的稳定性。然后，系统将五个核心频段各自的功率（通常为该频段信号平方的均值或FFT幅值平方和）相加，求得总功率，并将每个频段的功率除以该总功率，得出五个频段功率占比数据，从而消除个体间信号幅值差异的影响，突出频谱结构特征。最后，系统按照预设顺序——先依次排列五个频段均值数据，再依次排列五个频段标准差数据，最后依次排列五个频段功率占比数据——将这15个数值拼接成一个固定长度的多维特征向量，确保输入模型的数据格式统一且包含时域与频域的综合信息，为后续高精度睡眠阶段划分提供可靠依据。

本实施例提供了一种基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法，首先对原始脑电信号进行预处理，并从预处理后的信号中提取脑电特征频段信息，有效去除干扰并保留与睡眠状态相关的关键神经活动特征；其次，基于各频段的均值、标准差及功率占比构建多维特征向量，使不同睡眠状态在特征空间中具有更好区分度，为后续分类提供稳定输入；然后，基于所述多维特征向量，通过滑动窗口机制与随机森林模型划分睡眠阶段，并计算各睡眠阶段占比，实现自动化且鲁棒的睡眠结构解析；接着，基于划分出的睡眠阶段连续序列计算睡眠稳定性参数，并结合各睡眠阶段占比与原始脑电信号的信号质量参数，通过熵权法加权生成睡眠质量评分，有效融合多维度指标并降低噪声影响，提升评分客观性；最后，根据所述睡眠质量评分、所述各睡眠阶段占比及所述脑电特征频段信息，生成可视化报告和睡眠改善建议，完成睡眠质量监测与分析，形成完整的监测-分析-反馈闭环。本实施例能够在非侵入、低复杂度硬件条件下完成精细化睡眠评估，能够兼顾睡眠质量监测与分析的高精度与易用性。

基于本申请第一实施例，在本申请第二实施例中，与上述实施例一相同或相似的内容，可以参考上文介绍，后续不再赘述。在此基础上，请参照图3，图3为本申请基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法第二实施例的流程示意图，所述基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法的步骤S30包括步骤S31~S35：

步骤S31，按照预设滑动窗口大小和预设滑动窗口步长，对所述多维特征向量进行连续分段处理，得到多个初始分段特征向量；

步骤S32，对每个所述初始分段特征向量进行标准化处理，得到目标分段特征向量；

步骤S33，将每个所述目标分段特征向量依次输入预训练的随机森林模型，得到每个所述目标分段特征向量对应的睡眠阶段分类结果；

步骤S34，分别统计所述睡眠阶段分类结果中深睡期、浅睡期及快速眼动期的出现次数；

步骤S35，分别计算每个睡眠阶段的所述出现次数与总分段数的比值，得到各睡眠阶段占比。

需要说明的是，预设滑动窗口大小是指在时间维度上每次截取多维特征向量的固定长度（例如30秒对应的特征向量数量），用于定义一个睡眠分期分析的基本时间单元，符合临床睡眠分期标准。预设滑动窗口步长是指相邻两个滑动窗口起始位置之间的时间间隔（例如每15秒滑动一次），用于控制分段的重叠程度，在保证时间分辨率的同时兼顾计算效率。初始分段特征向量是指按照预设滑动窗口大小和步长从连续的多维特征向量序列中截取出来的原始分段数据，每个向量对应一个时间窗口内的全部特征，尚未进行归一化或标准化处理。目标分段特征向量是指对每个初始分段特征向量按统一标准（如Z-score或Min-Max）进行标准化处理后得到的向量，使其各维度特征处于相近数值范围，以提升模型分类稳定性与准确性。预训练的随机森林模型是指在系统部署前已使用大量标注好的睡眠脑电样本（含对应睡眠阶段标签）训练完成的集成分类模型，由多棵决策树组成，用于根据输入的目标分段特征向量自动判别其所属的睡眠阶段。睡眠阶段分类结果是指随机森林模型对每个目标分段特征向量输出的预测标签，具体为“深睡期”“浅睡期”或“快速眼动期”三者之一，代表该时间窗口最可能的睡眠状态。总分段数是指在整个睡眠监测时段内，按照预设滑动窗口大小和步长所生成的初始分段特征向量的总数，即参与睡眠阶段分类的总窗口数量。

可以理解的是，首先，睡眠脑电监测系统按照预设滑动窗口大小和预设滑动窗口步长，从整晚连续的多维特征向量序列中依次截取数据段，生成多个按时间顺序排列的初始分段特征向量，以将长时间信号划分为符合临床睡眠分期标准的时间单元。其次，对每个初始分段特征向量中的15个特征值（包括各频段均值、标准差和功率占比）统一进行Z-score标准化处理，使其均值为0、标准差为1，从而消除不同特征间的量纲差异并提升模型输入的一致性。然后，将每个标准化后的目标分段特征向量依次送入预先在大量标注数据上训练好的随机森林模型，由模型输出该时间窗最可能所属的睡眠阶段分类结果。接着，系统遍历所有分类结果，分别累加深睡期、浅睡期和快速眼动期被预测出的次数。最后，将每个睡眠阶段的出现次数分别除以总分段数，得到三个比值作为各睡眠阶段占比，用于客观反映用户整晚睡眠结构。

作为一种示例，所述将每个所述目标分段特征向量依次输入预训练的随机森林模型，得到每个所述目标分段特征向量对应的睡眠阶段分类结果的步骤包括：将单个所述目标分段特征向量输入预训练的随机森林模型，通过所述随机森林模型内各个决策树同步读取所述目标分段特征向量的多维特征数据；通过各个所述决策树对所述多维特征数据进行逐层推理，得到睡眠阶段预测结果；根据所有所述决策树的所述睡眠阶段预测结果，通过多数投票法确定所述目标分段特征向量对应的睡眠阶段分类结果；按相同流程依次处理其余所述目标分段特征向量，得到每个所述目标分段特征向量对应的睡眠阶段分类结果。

需要说明的是，多维特征数据是指单个目标分段特征向量中包含的全部数值化特征，具体为按预设顺序排列的德尔塔波、西塔波、阿尔法波、贝塔波和伽马波各自的均值、标准差及功率占比，共15维，作为随机森林模型中每棵决策树进行判断的输入依据。睡眠阶段预测结果是指随机森林模型中的每一棵决策树在接收到同一多维特征数据后，通过内部节点的条件判断逐层向下推理，最终在其叶节点输出的一个确定性分类标签，即“深睡期”“浅睡期”或“快速眼动期”三者之一。多数投票法是指在所有决策树各自独立输出睡眠阶段预测结果后，系统统计各睡眠阶段标签被投票的次数，并将得票数最多的那个睡眠阶段作为该目标分段特征向量最终的睡眠阶段分类结果，以此提升分类的鲁棒性与准确性。

可以理解的是，首先，系统将一个目标分段特征向量送入预训练的随机森林模型，模型内部的每棵决策树同时读取该向量全部15维的数值，并各自独立地从根节点开始，根据预先学习到的特征阈值逐层向下判断，直到抵达叶节点，输出一个具体的睡眠阶段预测结果。其次，系统收集所有决策树的预测结果，统计三种睡眠阶段各自的得票数，并采用多数投票法——即选择得票最多的类别作为最终判定——来确定该目标分段特征向量对应的睡眠阶段分类结果，这样做可有效降低单棵决策树误判带来的影响，提升整体分类稳定性。最后，系统按完全相同的流程，依次对剩余的每一个目标分段特征向量重复上述输入、并行推理与投票决策过程，从而逐个生成整晚所有时间窗口对应的睡眠阶段分类结果。

作为一种示例，所述随机森林模型的训练步骤包括：收集临床标注的睡眠脑电数据集，所述睡眠脑电数据集包含多组脑电特征频段信息及对应的睡眠阶段标签；根据所述睡眠脑电数据集中的脑电特征频段信息计算均值、标准差及功率占比，构建多维训练特征向量；将所述多维训练特征向量与对应的所述睡眠阶段标签按预设比例划分为训练集和验证集；根据预设最大深度和预设类别平衡权重参数，构建包含预设数量颗决策树的初始随机森林模型；根据所述训练集对所述随机森林模型进行训练，得到参考随机森林模型；根据所述验证集计算所述参考随机森林模型的分类准确率；根据所述分类准确率对所述参考随机森林模型进行参数调整，并返回所述根据所述训练集对所述随机森林模型进行训练，得到参考随机森林模型的步骤，直至所述分类准确率大于等于预设准确率阈值，将所述参考随机森林模型作为训练完成的随机森林模型。

需要说明的是，睡眠脑电数据集是指从临床或多导睡眠图（PSG）同步记录并经专家人工判读的脑电信号数据集合，其中每一段脑电信号均已提取出脑电特征频段信息，并配有对应的标准睡眠阶段标签，用于模型训练与验证。睡眠阶段标签是指由专业医师根据AASM睡眠分期标准对每段脑电数据所标注的真实睡眠状态类别，具体包括“深睡期”“浅睡期”和“快速眼动期”，作为监督学习中的真值标签。多维训练特征向量是指针对睡眠脑电数据集中每一段脑电特征频段信息，分别计算其各频段的均值、标准差及功率占比后，按固定顺序拼接形成的15维数值向量，用作随机森林模型的输入特征。预设最大深度是指在构建每棵决策树时人为设定的树结构从根节点到叶节点的最大层数，用于控制模型复杂度，防止过拟合。

预设类别平衡权重参数是指在模型训练过程中为不同睡眠阶段类别自动分配的样本权重，使少数类（如快速眼动期）在损失计算中获得更高权重，缓解因各类别样本数量不均衡导致的分类偏差。预设数量是指随机森林模型中包含的决策树总棵数（例如设为100棵），该数值在训练前确定，影响模型的泛化能力和计算开销。初始随机森林模型是指根据预设最大深度、预设类别平衡权重参数和预设数量等超参数，初始化但尚未经过训练的一组决策树集合，结构已定但分裂规则未学习。参考随机森林模型是指使用训练集对初始随机森林模型完成一轮训练后得到的中间模型，其内部各决策树已基于训练数据学习了特征分裂规则，可用于在验证集上评估性能。分类准确率是指参考随机森林模型在验证集上预测正确的样本数占验证集总样本数的比例，用于量化模型当前的泛化能力。预设准确率阈值是指预先设定的模型性能达标标准（例如85%），只有当验证集上的分类准确率达到或超过该阈值时，才认为模型训练充分，可停止迭代并输出最终模型。

可以理解的是，首先，系统收集一批经过临床专家人工标注的睡眠脑电数据集，其中每一段数据都包含已提取的脑电特征频段信息及其对应的睡眠阶段标签，以确保训练样本具有可靠真值。其次，针对每段脑电特征频段信息，分别计算各频段在时间窗内的数值均值、标准差以及该频段功率占总功率的比值，并将这15个数值按固定顺序组合成一个多维训练特征向量，再将所有多维训练特征向量与其对应的睡眠阶段标签按8:2的比例随机划分为训练集和验证集，用于模型学习与性能评估。然后，根据预设最大深度、预设类别平衡权重参数和预设数量初始化一个初始随机森林模型，并用训练集对其进行训练，使每棵决策树基于特征分裂规则学习如何分类，得到参考随机森林模型。接着，将验证集输入该参考模型，统计预测正确的样本比例，计算分类准确率，若该准确率低于预设准确率阈值，则调整超参数（如增大最大深度或修改类别权重）并重新训练，生成新参考模型。最后，重复“训练—验证—调参”循环，直到某次训练所得参考随机森林模型在验证集上的分类准确率达到或超过预设准确率阈值，此时停止迭代，将该模型作为最终训练完成的随机森林模型，用于后续睡眠阶段划分，从而保证模型在真实场景中具备足够高的判别精度和泛化能力。

本实施例首先按照预设滑动窗口大小和步长对多维特征向量进行连续分段，将整晚信号划分为符合标准睡眠分期时间单元的多个初始分段特征向量，确保分析粒度与临床规范一致；其次对每个初始分段特征向量进行标准化处理，消除特征间量纲差异，提升后续分类稳定性；然后将所得目标分段特征向量依次输入预训练的随机森林模型，获得每个时间窗对应的睡眠阶段分类结果，实现高效准确的自动分期；接着统计深睡期、浅睡期和快速眼动期各自的出现次数；最后通过将各阶段出现次数除以总分段数，计算出各睡眠阶段占比，为量化睡眠结构提供客观依据。

需要说明的是，上述示例仅用于理解本申请，并不构成对本申请基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法的限定，基于此技术构思进行更多形式的简单变换，均在本申请的保护范围内。

本申请的睡眠脑电监测系统采用集成JDY-18蓝牙模块和NeuroSky TGAM模块采集脑电信号，配合 Arduino UNO 开发板等组件；软件架构由前端（Vue框架）、后端（Python Django框架）及数据分析模块（Pandas +火山方舟 AI 模型）组成。其实现步骤包括：（1）搭建运行环境并建立设备连接，配置数据存储目录与实时通信接口；（2）通过TGAM模块采集脑电信号，经硬件滤波与小波去噪，并通过 FFT 变换提取 Delta、Theta、Alpha、Beta、Gamma 等特征频段信息；（3）将处理后的数据按时间序列存储于本地文件系统；（4）基于滑动窗口与随机森林模型划分睡眠阶段，并利用熵权法计算睡眠质量评分；（5）生成包含脑电统计、睡眠阶段分布及异常指标的可视化 HTML 报告；（6）结合AI模型与规则库，形成可执行的睡眠改善建议，并通过前端界面进行交互展示与预警。

睡眠脑电监测系统的硬件封装以“轻量化、舒适性、稳定性” 为核心，具体包括：

头环载体制作：采用纯棉薄布弹性魔术绷带，宽度设置为5cm，适配人体的前额生理曲线，长度根据成人头围范围54-60cm设计为可调节结构（魔术贴重叠长度 5-8cm），确保佩戴时贴合前额且无压迫感。

3D 打印外盒建模：

外盒尺寸参数：长×宽×高= 48mm×33mm×18mm（基于 Arduino 单片机尺寸优化），重量控制在25g以内；

结构设计：内部预留单片机固定槽（带防滑硅胶垫）、导线收纳腔（避免夜间缠绕），外部采用弧形曲面设计，与头环贴合面弧度为R50mm，匹配前额平均曲率；

材料选择：采用PLA +材质3D打印，兼顾轻量化与结构强度（抗冲击强度≥20MPa）。

整体装配：将 3D 打印外盒通过热压合工艺固定于头环中央位置（距眉心上方 2cm 处），确保侧睡时外盒边缘与额头间隙≥3mm，避免压迫感；整体重量控制为≤80g，其中含单片机、导线、头环。

基于硬件模块特性采用适配性传输与续航设计，具体实现如下：

（1）经典蓝牙 2.0 传输模块：

模块选型：采用兼容 Arduino UNO 的经典蓝牙 2.0 模块（如 JDY-18），通过杜邦线与 Arduino UNO 的TX/RX引脚（数字引脚 0/1）连接，支持SPP协议实现串口数据透传；

传输参数：传输速率固定为 9600bps（匹配 TGAM 模块输出波特率），采样率同步于 TGAM 模块的 512Hz（每帧数据包含 16 字节脑电特征值）；

功耗控制：待机状态电流≤30mA，数据传输状态电流≤50mA，适配低功耗需求；

传输性能：实测无遮挡传输距离≤8m，数据传输延迟≤200ms（通过 Arduino 定时器与前端时间戳比对验证）。

（2）Micro-USB 接口集成：

可适配 5V/1A Micro-USB 充电器，为外置 3.7V/500mAh 锂聚合物电池，通过电源管理模块与Arduino UNO连接充电，充电时间≤1.5 小时；

续航设计：满电状态下，蓝牙传输模式可支持连续监测≥8小时（含 Arduino UNO、TGAM 模块及蓝牙模块总功耗），理想情况下可以工作10小时，开机就在不停传输数据。

本申请还提供一种基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析装置，请参照图4，所述基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析装置包括：

预处理模块10，用于对原始脑电信号进行预处理，并从预处理后的信号中提取脑电特征频段信息；

向量构建模块20，用于根据所述脑电特征频段信息的均值、标准差及功率占比，构建多维特征向量；

睡眠阶段划分模块30，用于基于所述多维特征向量，通过滑动窗口机制与随机森林模型划分睡眠阶段，并计算各睡眠阶段占比；

睡眠质量评分模块40，用于基于所述睡眠阶段的连续序列计算睡眠稳定性参数，并根据所述各睡眠阶段占比、所述睡眠稳定性参数以及所述原始脑电信号的信号质量参数，计算睡眠质量评分；

报告和建议生成模块50，用于根据所述睡眠质量评分、所述各睡眠阶段占比及所述脑电特征频段信息，生成可视化报告和睡眠改善建议，完成睡眠质量监测与分析。

本申请提供的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析装置，采用上述实施例中的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法，能够解决如何兼顾睡眠质量监测与分析的高精度与易用性的技术问题。与现有技术相比，本申请提供的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析装置的有益效果与上述实施例提供的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法的有益效果相同，且所述基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析装置中的其他技术特征与上述实施例方法公开的特征相同，在此不做赘述。

本申请提供一种基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析设备，基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析设备包括：至少一个处理器；以及，与至少一个处理器通信连接的存储器；其中，存储器存储有可被至少一个处理器执行的指令，指令被至少一个处理器执行，以使至少一个处理器能够执行上述实施例一中的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法。

下面参考图5，其示出了适于用来实现本申请实施例的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析设备的结构示意图。本申请实施例中的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析设备可以包括但不限于诸如移动电话、笔记本电脑、PDA（Personal Digital Assistant，个人数字助理）、PAD（Portable Android Description，平板电脑）、车载终端（例如车载导航终端）等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。图5示出的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析设备仅仅是一个示例，不应对本申请实施例的功能和使用范围带来任何限制。

如图5所示，基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析设备可以包括处理装置1001（例如中央处理器、图形处理器等），其可以根据存储在ROM（Read Only Memory，只读存储器）1002中的程序或者从存储装置1003加载到RAM（Random Access Memory，随机访问存储器）1004中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM1004中，还存储有基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析设备操作所需的各种程序和数据。处理装置1001、ROM1002以及RAM1004通过总线1005彼此相连。输入/输出（I/O）接口1006也连接至总线。通常，以下系统可以连接至I/O接口1006：包括例如触摸屏、触摸板、键盘、鼠标、图像传感器、麦克风、加速度计、陀螺仪等的输入装置1007；包括例如LCD（Liquid Crystal Display，液晶显示器）、扬声器、振动器等的输出装置1008；包括例如磁带、硬盘等的存储装置1003；以及通信装置1009。通信装置1009可以允许基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析设备与其他设备进行无线或有线通信以交换数据。虽然图中示出了具有各种系统的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析设备，但是应理解的是，并不要求实施或具备所有示出的系统。可以替代地实施或具备更多或更少的系统。

特别地，根据本申请公开的实施例，上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如，本申请公开的实施例包括一种计算机程序产品，其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序，该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中，该计算机程序可以通过通信装置从网络上被下载和安装，或者从存储装置1003被安装，或者从ROM1002被安装。在该计算机程序被处理装置1001执行时，执行本申请公开实施例的方法中限定的上述功能。

本申请提供的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析设备，采用上述实施例中的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法，能解决如何兼顾睡眠质量监测与分析的高精度与易用性的技术问题。与现有技术相比，本申请提供的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析设备的有益效果与上述实施例提供的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法的有益效果相同，且该基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析设备中的其他技术特征与上一实施例方法公开的特征相同，在此不做赘述。

应当理解，本申请公开的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式的描述中，具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

以上所述，仅为本申请的具体实施方式，但本申请的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此，本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

本申请提供一种计算机可读存储介质，具有存储在其上的计算机可读程序指令（即计算机程序），计算机可读程序指令用于执行上述实施例中的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法。

本申请提供的计算机可读存储介质例如可以是U盘，但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、系统或器件，或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体地例子可以包括但不限于：具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、RAM（Random Access Memory，随机访问存储器）、ROM（Read Only Memory，只读存储器）、EPROM（Erasable Programmable Read Only Memory，可擦式可编程只读存储器或闪存）、光纤、CD-ROM（CD-Read Only Memory，便携式紧凑磁盘只读存储器）、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本实施例中，计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质，该程序可以被指令执行系统、系统或者器件使用或者与其结合使用。计算机可读存储介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输，包括但不限于：电线、光缆、RF（Radio Frequency，射频）等等，或者上述的任意合适的组合。

上述计算机可读存储介质可以是基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析设备中所包含的；也可以是单独存在，而未装配入基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析设备中。

上述计算机可读存储介质承载有一个或者多个程序，当上述一个或者多个程序被基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析设备执行时，使得基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析设备：对原始脑电信号进行预处理，并从预处理后的信号中提取脑电特征频段信息；根据所述脑电特征频段信息的均值、标准差及功率占比，构建多维特征向量；基于所述多维特征向量，通过滑动窗口机制与随机森林模型划分睡眠阶段，并计算各睡眠阶段占比；基于所述睡眠阶段的连续序列计算睡眠稳定性参数，并根据所述各睡眠阶段占比、所述睡眠稳定性参数以及所述原始脑电信号的信号质量参数，计算睡眠质量评分；根据所述睡眠质量评分、所述各睡眠阶段占比及所述脑电特征频段信息，生成可视化报告和睡眠改善建议，完成睡眠质量监测与分析。

可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本申请的操作的计算机程序代码，上述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++，还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中，远程计算机可以通过任意种类的网络——包括LAN（Local Area Network，局域网）或WAN（Wide Area Network，广域网）—连接到用户计算机，或者，可以连接到外部计算机（例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接）。

附图中的流程图和框图，图示了按照本申请各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上，流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分，该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意，在有些作为替换的实现中，方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如，两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行，它们有时也可以按相反的顺序执行，这依所涉及的功能而定。也要注意的是，框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合，可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现，或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

描述于本申请实施例中所涉及到的模块可以通过软件的方式实现，也可以通过硬件的方式来实现。其中，模块的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定。

本申请提供的可读存储介质为计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有用于执行上述基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法的计算机可读程序指令（即计算机程序），能够解决如何兼顾睡眠质量监测与分析的高精度与易用性的技术问题。与现有技术相比，本申请提供的计算机可读存储介质的有益效果与上述实施例提供的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法的有益效果相同，在此不做赘述。

本申请还提供一种计算机程序产品，包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如上述的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法的步骤。

本申请提供的计算机程序产品能够解决如何兼顾睡眠质量监测与分析的高精度与易用性的技术问题。与现有技术相比，本申请提供的计算机程序产品的有益效果与上述实施例提供的基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法的有益效果相同，在此不做赘述。

以上所述仅为本申请的部分实施例，并非因此限制本申请的专利范围，凡是在本申请的技术构思下，利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构变换，或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本申请的专利保护范围内。

说		明		书   附   图

图1

图2

图3

图4

图5